- 1、一次性骨水泥真空搅拌器参数

- 所投产品需在省标目录内。适用于骨科膝关节手术中骨水泥的搅拌和输送；连接术中吸引器或其他吸引真空设备可达到搅拌器碗内真空低气压条件，并在此条件下进行骨水泥有效搅拌混匀；无菌独立包装。主要由搅拌碗、盖子、勺子、导管和转接头组成。搅拌碗容量≥200ml；单次至少可混合3包40g骨水泥。在 负 压 值 2 0 . 0 9 M P a 、 抽 ⽓ 速 率≥ 3 2 L / m i n 的 真 空 吸 引 装 置 施 加 真 空 压 ⼒ 时 ， 不会发生液剂单体沸腾现象。

招标现场需提供样品

- 2、同种异体骨参数

- 所投产品需在省标目录内。

- 股骨头、骨板

- 医用耗材用途及范围：

- 用于髋关节翻修骨缺损，一般分为结构植骨和填充植骨。型号：股骨头，骨板。

- 深低温骨(DFB)骨块2-50×5-60mm，深低温骨(DFB)骨段φ3-50×61-90mm。

- 骨颗粒、骨条

- 用于提供骨缺损部位骨性支架填充、诱导植入部位的间充质细胞持续增长，分化成为软骨细胞和成骨细胞而形成细胞，促进椎体间融合。在脊柱外科的椎体融合、椎体切除重建，关节外科的关节翻修骨缺损的填充，急诊创伤外科的创伤后大段骨缺损等手术治疗中，起到骨性填充支撑及诱导骨长入作用。规格：1-3mm3，骨颗粒及骨条。

- 取材于合格供体的人骨组织。主要由钙磷、胶原蛋白和非胶原成骨蛋白组成。原材料供体要经过严格的传染病血清学筛选、材料的切割成形、骨髓消除、化学试剂清除免疫原和(或)股钙及灭活微生物、冷冻干燥和封装等加工过程，并均按国家有关标准在规定级别的洁净生产间完成，并用钴-60辐照灭菌。需具备骨传导和(或)骨诱导功能，能够与病人的骨愈合，并完全或者部分演变成病人的骨组织。使用时，无需血消学配型和应用免技抑制药物。

招标现场需提供样品

- 3、骨粉（口腔）参数

- 所投产品需在省标目录内。用于口腔种植牙相关的各种植骨手术。材质：牛骨或猪骨等，非人工合成材料。具有天然的三维多孔结构；免疫原性低，生物相容性好；具有良好的骨传导、骨诱导作用；代谢速度适宜，稳定性好；规格多样，满足多种手术需求。

招标现场需提供样品

- 4、一次性使用负压护创材料参数

- 所投产品需在省标目录内。用于创面治疗引流时一次性使用。适用于各种烧烫伤创面：电烧伤创面：化学烧伤创面：任何部位包括难固定植皮区、经治疗后难以愈合的残留创面；各种组织瓣转移前的创面准备；植皮及植皮区保护；难愈性创面（压力性溃疡，糖尿病足等）。护创泡沫材料有三层结构，中间是锁液层，两面是皮膜层。材料与创面之间不黏连，肉芽不会长入。开放性创面转为相对闭合创面，防止细菌入侵和继发性感染，促进创面血流量和刺激肉芽组织生长，又有止血功能。护创泡沫材料在﹣10℃~+40℃，相对湿度≥80％的环境下放置24h无熔融现象。可外接负压源不低于10kPa且不高于70kPa。护创材料抗拉伸强度≥2.5 N/cm2，柔软，不会变干变硬。吸液量为自重的3倍-10倍。一次性无菌独立包装。规格型号：10cm*10cm*1cm,20cm*10cm*1cm,10cm*10cm*0.5cm,20cm*10cm*0.5cm。

招标现场需提供样品

- 5、覆膜支架系统参数

- 所投产品需在省标目录内。用于治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗。范围：具有足够的髂动脉/股动脉通路；肾下主动脉治疗直径在19-32mm范围之内。经股动脉导入，输送系统具有尖端捕捉机制(俗称后释放）；支架带裸冠，带倒钩，肾上锚定。输送器外径小于等于20F；输送器具有亲水涂层；支架金属材质为镍钛记忆合金材料，以适应MRI检查；覆膜材质为涤纶或聚酯材料等。支架直径型号齐全，主体近端直径及延长段近远端直径在10-36mm范围内;支架主体覆膜部分长度范围为：120mm-180mm。适用于肾下主动脉直径在19-32mm，髂动脉直径在8-25mm的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。

招标现场需提供样品

- 6、腹主动脉覆膜血管内支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗。范围：具有足够的髂动脉/股动脉通路；肾下主动脉治疗直径在19-32mm范围之内，主动脉颈长度至少为 15mm。经股动脉导入，输送系统具有可调控机制，可多次定位。支架不带裸冠，肾下锚定。输送器外径小于等于18Fr。支架金属材质为镍钛记忆合金材料，可以适应3.0T以下 MRI检查：覆膜材质为聚四氟乙烯（EPTFE）材料。支架直径型号齐全，主体近端直径及延长段近远端直径在10-36mm范围内。支架主体覆膜部分长度范围为：120mm-180mm。治疗范围能满足于肾下主动脉直径19-32mm，髂动脉直径8-25mm的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。能够满足治疗肾下主动脉成角大于等于60度，近端瘤颈长度大于等于15mm。

招标现场需提供样品

- 7、胃肠充盈超声造影剂参数

所投产品需在省标目录内。用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。规格型号：25g/包，50g/包。成份为植物可食用原料制作的颗粒剂，且不含有食品添加剂成分如甜味剂等糖尿病患者均可适用。100度沸水冲泡可一次性直接冲泡，不结块不分层。成像细腻且回声程度不会过低或者过高。需经过国家级声学专业检查机构声学方面检验，有《医疗器械产品技术要求预评价意见》和《检测报告单》。产品保质期≥2年。适用于大部分临床患者的胃肠充盈需求。无细胞毒性，无细胞致敏反应，无直肠刺激。细菌数不超过1000cfu/g,霉菌和酵母菌总数不超过100cfu/g,无大肠埃希菌。声学要求：按照GB/T15261-2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》中所述方法，在35℃和2.5MHz～5.0MHz范围内任一频率下采用单样品法测量。

招标现场需提供样品

8、一次性穿刺针及附件参数

所投产品需在省标目录内。用于经皮穿刺进行细胞学活检或抽液。配置必须包含：穿刺针、探头套、无菌耦合剂；所投标产品需为整套产品，无需其他配套产品即可满足本项目要求正常使用；穿刺针针尖前端具备显影螺纹，可实时显示针尖位置；穿刺针表面带有刻度，显示进针深度。

招标现场需提供样品

9、一次性活检针参数

所投产品需在省标目录内。用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检（不用于骨活检）。所投标产品需为整套产品，无需其他配套产品即可满足本项目要求正常使用；针尖前端具备显影涂层，超声可实时显示针尖位置；12mm或20mm不同取样规格产品可选，非可调节式产品；配套同轴针套件。活检针及同轴针表面带刻度，针尖锋利。手柄侧方及尾部双击发。

招标现场需提供样品

10、医用棉球、棉签一批参数

所投产品需在省标目录内。

医用棉签

用于医疗环境中的伤口处理，皮肤消毒，采样，涂抹药膏等用途。规格：8CM*20/12CM*30/20CM*10。棉头为100%医用级（符合中华人民共和国药典标准）脱脂棉且缠绕紧实不易脱落。棉棒体为木棒且打磨光滑不易折断。颜色为天然白色。要求无菌达标。明确标注为一次性使用。符合YY/T0816.1医用棉签通用要求。符合GB15979对微生物指标的要求。符合GB/T19633最终灭菌医疗器械的包装。符合医疗器械注册/备案产品技术要求。

医用石蜡棉球

用于气管插管、纤维支气管镜、硅胶导尿管等医疗器械的表面润滑。石蜡棉球应无霉斑、异味、杂物、污渍缺陷。石蜡棉球小包装封口应严密、无渗漏，拆封后，棉球确保石蜡油充盈饱和状态。石蜡棉球经辐照灭菌保证无菌状态。

医用碘伏棉球

用于消毒灭菌。范围：注射及输液前皮肤消毒；伤口周围皮肤消毒；手术前消毒；侵入性操作前消毒；粘膜（会阴、口腔）消毒。单粒棉球克重需明确，0.5g/粒（中号），误差范围≤±0.05g。包装规格：内包装：5粒/包（独立灭菌铝箔封装）；碘浓度：有效碘含量需在5g/L~10g/L范围内，并注明检测依据（如《中国药典》）。材质要求：棉球：100%医用脱脂棉，无荧光增白剂，吸水率≥95%；消毒液：碘伏溶液需符合YY/T 0802《医用消毒剂》标准，无酒精添加。必须经环氧乙烷或辐照灭菌，提供无菌检验报告。生物相容性：需通过皮肤刺激性、致敏性测试。

医用酒精棉球

用于医疗场景消毒杀菌，如手术部位、注射部位、伤口处理前清洁，以及医疗器械表面消毒，保障医疗操作安全无菌。棉球整体呈均匀的白色，表面光滑质地柔软且富有弹性，触感舒适。棉球规格：每包包含5粒独立包装的棉球，独立包装采用医用级密封材料。棉球材质：选用优质脱脂棉作为棉球主体材料。酒精成分：酒精为符合国家药典标准的医用乙醇，浓度精确控制在 75%±5%。每批次产品均需经过严格的无菌检测，细菌总数、霉菌和酵母菌总数应符合相关医用标准要求，且不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌等致病菌。产品的微生物限度需满足细菌总数≤100cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤10cfu/g。：酒精中的甲醇含量应符合国家药典规定，不得超过 0.3g/100ml。产品的酸碱度（pH 值）应控制在6.0-7.0内，最大限度地减少对皮肤造成刺激。

招标现场需提供样品

11、电子体温计参数

所投产品需在省标目录内。用于医院病人体温测量。电子体温计可适用于腋温、肛温、口温测量。适用于成人、儿童、老人。测量温度范围32℃-42℃，精度：±0.1℃防水，可清洗消毒，测试时间≤20秒液晶显示、温度数值清晰，锂电池供应电源，带蜂鸣提示音，有收纳盒，产品使用次数≥5万次。

招标现场需提供样品

12、冠状动脉分流栓参数

所投产品需在省标目录内。用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术视野。规格：1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0。连体的、不透射线的、两端导游非创伤性成型管球的硅胶管，由分流管、细线及标签组成。分流管两端为球囊外形，球囊胶合在分流管上，与之合为一体，细线连接分流管和标签，细线是医用白色非吸收涤纶线，标签是不可透射的医用硅胶。不可透射的标签上需标注产品的规格。

招标现场需提供样品

13、一次性使用吹雾管参数

所投产品需在省标目录内。用于心血管外科手术过程中对微小血管的非接触式冲洗，以便于暴露手术视野。吹雾管全长>3000mm，导管外径Φ4mm±0.2mm，吹雾管的管体外径Φ1.8mm±0.2mm，进气管长度>7000MM。由接头、管路、把手、吹雾管体组成，管路附有流量调节器、导管夹、过滤器。吹雾管体是由1Gr18Ni9Ti材料构成。流量调节器要求PP材料构成，随时可调节水雾流量大小。、吹雾管的导管弯曲时，弯曲半径≥10MM，不产生偏折现象。吹雾管的导管各接头连接处，静态轴向拉力≥20N，持续15秒不脱落。吹雾管的管体为软化状态，塑性变形。当液体加压充气压力约150mmHG，气源（C02）流速控制3-5L/min时，能够可见明显雾化现象，控制流量调节器、导管夹，可调节雾化大小，或终止雾化。

招标现场需提供样品

14、血栓抽吸导管套装参数

所投产品需在省标目录内。用于冠状动脉介入治疗过程，直接将冠状动脉内的血栓通过导管抽出体外。导引导管兼容尺寸6F，兼容0.014''导丝，长度1250-1450mm。血栓抽吸导管套装包括血栓抽吸导管本体及附属品。导管本体由手柄、导管、尖端和显影环标志组成。附属品包括：抽吸器、过滤器、连接管（含两通接头）、冲洗针组成。导管由高分子材料组成，内置金属编织网，头端配备可视性显影环标志。管身涂覆亲水涂层。

招标现场需提供样品

15、颅内血栓抽吸导管参数

所投产品需在省标目录内。用于对颅内大血管阻塞（ 颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内） 继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。导管头端内径0.068inch(1.73mm)，导管最大外径6F；导管长度应包含如下尺寸：115cm、120cm、125cm、127cm、132cm，以适配颅内不同位置的血栓抽吸。、导管头端具有线圈缠绕设计，保证其在连接负压吸引泵使用时不被吸瘪；导管管身应具有至少16个过渡节段，以适应颅内迂曲的血管条件；导管头端应可进行蒸汽熏蒸塑形。导管远端含有亲水涂层；用于连接颅内血栓抽吸导管和负压吸引泵，长度应>2000mm；管身配备流量开关，关闭后在100kPa的压力下保持30s，无泄漏；带止血的Y型连接器；蒸汽塑形芯棒；可撕裂鞘；卡板尺，用于测量血栓大小。提供2套抽吸工具，并报价。

招标现场需提供样品

16、石膏绷带参数

所投产品需在省标目录内。用于骨折或软组织等损伤的外固定。粘胶型石膏绷带：75mm*≥4600mm、100mm*≥4600mm、125mm*≥4600mm、150mm*≥4600mm。高分子石膏绷带：75mm*≥3600mm、100mm*≥3600mm、125mm*≥3600mm、150mm*≥3600mm。

粘胶型石膏绷带

材质：采用天然石膏和无毒的胶质材料、纱布制成。石膏绷带平整、无皱褶、无剥离脱膏现象。石膏绷带单位面积质量不少于340g/㎡。在水中浸透后，固化时间不低于2min，不超过15min。具备良好的可塑性，石膏涂层不应有块状和粗粒。固化后24小时内不应有还软现象。具有良好的X线投射性，无需拆除绷带，能够清晰的观察到接骨及愈合情况。

高分子石膏绷带

由特制的玻璃纤维或聚酯纤维基布和聚氨酯胶组合而成、硬化剂、着色剂和塑料管组成。硬度高、质量轻、有许多规则的小孔，透气性佳。固化时间不低于3min，不超过15min，固化后24h内不应有还软现象。具有良好的X线投射性，无需拆除绷带，能够清晰的观察到接骨及愈合情况，为手术的准确性和完美性提供保证。可二次浸水，患者可佩戴绷带进行沐浴。在固化过程中释放的热量，最高温度不超过45℃。医用固定绷带卷成5层筒状固化后，500N压力下，固化后的圆筒不能有变形现象。

招标现场需提供样品