1、胃肠充盈超声造影剂参数

所投产品需在省标目录内。用于胃肠及周围器官疾病的超声诊断用造影剂。规格25g/包，50g/包。产品成份完全为植物可食用原料，且不含有食品添加剂成份如甜味剂等，糖尿病患者可适用。产品易于冲泡，一次性直接冲泡，不结块不分层，口感好，无异味。产品成像细腻且回声程度不会过低或者过高。与胃壁贴合度高，没有分层现象。产品代谢时间：35-40分钟。产品保质期长，不存在有效期变质变味问题。造影剂中检出细菌数不得超过1000cfu/g，检出霉菌和酵母菌总数不得超过100cfu/g，检出耐胆盐革兰氏阴性菌应小于100个/g,不得检出大肠埃希氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌，并提供产品检测报告。产品经过国家级声学专业检查机构声学方面检验，需提供《医疗器械产品技术要求预评价意见》和《检测报告单》。

2、安全注射器参数

所投产品需在省标目录内。用于静脉、皮下、肌肉注射及采血，尤其适用于患者病情重、不易配合、血源性疾病患者聚集。卡扣坚固，方便使用及回收，保证一次性使用。针尖锋利，减少患者疼痛。透明、安全、激活装置操作简单快捷。产品规格齐全： 1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml。

3、安全静脉采血针参数

所投产品需在省标目录内。用于静脉采血完成临床检验，尤其适用于患者病情重、不易配合、血源性疾病患者聚集。卡扣坚固，方便使用及回收，保证一次性使用。针尖锋利，减少患者疼痛。透明、安全、激活装置操作简单快捷。产品规格齐全：不带持针器、带持针器。

4、植入式再同步治疗心律转复除颤器参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗QRS波宽的心衰患者。型号有左室双极电极，左室四级电极相匹配的机器。机器可兼容3.OT磁共振。电极可兼容3.0T磁共振。除颤电极既有传统接口，也有集成接口的型号。

5、植入式心律转复除颤器参数

所投产品需在省标目录内。主要用于治疗恶性室性心律失常患者，比如室颤、持续性严重室性心动过速或出现过猝死的患者。机器可兼容3.OT磁共振。电极可兼容3.0T磁共振。除颤电极匹配希浦电极植入。患者在植入ICD后，行磁共振检查时需要无体位、部位和检查时长的限制。

6、颈动脉内膜剥脱手术器械一批参数

控制价：23万元

用于颈动脉内膜剥脱（CEA）手术

配置：

1、CEA专用牵开器*1

2、分离打结多用钳*1

3、CEA侧手专用剪*1

4、CEA安全剥离器*1

5、组织剪*1

6、组织角度剪*1

7、组织镊*1

8、显微剪*1

9、持针钳*1

10、双头剥离器*1

11、颈主动脉钳*2

12、左向弯显微止血夹*1

13、右向弯显微止血夹*1

14、自动牵开器*1

15、近端转流管钳*1

16、远端转流管钳*1

17、显微镊*1

18、显微持针钳*1

19、长分离钳*1

20、短分离钳*1

21、器械盒*1

技术参数：

1、CEA专用牵开器，总长170-180mm，工作杆长90-100mm，最大撑开距离80-90mm,5X6齿，齿宽30-35mmX40-45mm，齿深30-40mm，钝齿。

2、分离打结多用钳 ，总长160-170mm，弯头，头端前5-7mm横齿后部带打结平台。

3、CEA侧手专用剪，颈动脉专用，总长180-190mm，角弯40-50°，刃长15-20mm.

4、CEA安全剥离器 ，总长190-200mm，叶片头，头端2-3mmX4-5mm，半锐刃。

5、组织剪，总长180-190mm，侧弯50-60°，带碳化钨镶片，单侧刃带齿，哑光涂层。

6、组织角度剪，总长180-190mm，角弯40-50°，刃长13-14mm，带碳化钨镶片，单侧刃带齿，哑光涂层。

7、组织镊，总长180-190mm，无创齿，1x2齿，头端宽度1.0-1.5mm ，高尔夫球柄，哑光涂层。

8、显微剪，总长180-190mm，直刃，刃长10-15mm，开口3-5mm，哑光涂层。

9、持针钳，总长150-160mm，头端节距0.2-0.5mm，带碳化钨镶片，适用于5-0、6-0、7-0缝线。

10、双头剥离器，总长190-200mm，双弯头，长圆形，头宽4mm/2.5mm,半锐刃。

11、颈主动脉钳，无创齿，1X2齿，角弯50-70°，头端深30-40mm，弯杆，总长120-130mm，用于颈主阻断。

12、左向弯显微止血夹，曲膝式，左向弯曲，无创齿，1x2齿，总长110-120mm,用于颈外／内高位阻断。

13、右向弯显微止血夹，曲膝式，右向弯曲，无创齿，1X2齿，总长110-120mm,用于颈外／内高位阻断。

14、自动牵开器，单关节，3X4齿，长度160-170毫米，钝头。

15、近端转流管钳，咬口成4-7毫米环，长度180-190毫米。体外转流阻断，用于近端。

16、远端转流管钳，咬口成3-4毫米环，长度180-190毫米。体外转流阻断，用于远端。

17、显微镊，圆环头，头端喷金刚砂，内径1-2mm，圈宽 0.5-1mm，总长180-190mm。

18、显微持针钳，总长180-190mm，直头，头宽 1-2mm，头端喷金刚砂。带锁。高尔夫球柄，哑光涂层。

19、长分离钳，弯型，90-100°直角弯，长度 180-190毫米。

20、短分离钳，弯型，90-100°直角弯，长度130-140毫米。

21、器械盒，316不锈钢，400-410mmX250-260mmX50-60mm，带盖。

7、血液净化装置体外循环管路

所投产品需在省标目录内。用于持续性血液净化治疗及血浆置换术。适用于贝朗CRRT机器，管路为一次性使用，无菌、无热源、柔软、透明。配备传感器保护器、置换液袋、透析液袋、废液袋。管路最大流量大于200ml/min。