1、安全注射器参数

所投产品需在省标目录内。用于静脉、皮下、肌肉注射及采血。卡扣坚固，方便使用及回收，保证一次性使用。针尖锋利，减少患者疼痛。透明、安全、激活装置操作简单快捷。产品规格齐全：1ml、2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

招标现场需提供样品

2、可吸收性外科缝线参数

所投产品需在省标目录内。用于一般软组织的缝合或结扎。多根包装。材质要求：聚糖乳酸910:90％乙交酯＋10%L﹣丙交酯的共聚物。涂层：聚糖乳酸370（等量乙交酯和丙交酯共聚物）+硬脂酸钙＋三氯生抗菌剂。

招标现场需提供样品

3、可吸收颅骨锁参数

所投产品需在省标目录内。用于神经外科开颅手术后和颅骨锁创伤后固定骨瓣。100％植入级聚乳酸，可完全降解，36个月完全代谢为C02和H20并被吸收。

120MPa初始抗拉强度，提供6个月﹣12个月的坚强内固定时间；不影响影像学检查：CT,3.0T及以上MRI检查安全；预紧力结构设计，固定牢靠，对骨板压力一致；上下夹闭定力结构，中间通过连接杆固定；连接杆扁平化设计，不同粗细的连接杆能适用于相同宽度的骨缝；上圆盘采用止退齿，固定后能够自我止退；下圆盘可灵活变换角度，贴合于颅骨内表面；有不同直径的上下圆盘供选择；初次安装完成后，可松解调整旋锁器，可做二次调整固定。

招标现场需提供样品

4、电子体温计参数

所投产品需在省标目录内。用于测量人体腋下体温。测量时间短，10秒﹣20秒测量。有声音提示。有记忆功能，前回值显示。不含水银，对人体及周围环境无害。

招标现场需提供样品

5、输液港参数

所投产品需在省标目录内。用于长期或间断输入刺激性药物、高渗药物、4<PH>9的药物，尤其是化疗药物、发泡剂，血管条件差的需反复输液的慢性病患者。导管材质聚氨酯，光滑、柔软，耐牵拉，不易断裂。耐高压导管最佳。港座大小合适，长宽分别不大于 2cm，厚度不大于1.5cm。港座材质高强度树脂最佳，港座重量轻，减少并发症。刺隔直径大于1cm，方便护士穿刺，减轻患者痛苦。降低感染发生率。胸壁、手臂两种型号，满足患者的不同需求；导管5F/6F/7F，管腔大流速快。配备中心静脉置管穿刺包，包内有外科无菌无粉手套2副，隔离衣1件、透明敷贴10cm*12cml片，无菌纱布4层6片，医用胶布2张，压脉带1根，大棉球10个，纸尺1条，治疗巾2、垫巾1张，孔巾80cm*90cml 张，大单 120cm*200cm l张，镊子2、剪刀1，托盘2。

招标现场需提供样品

6、免气腹甲状腺手术拉钩参数

控制价5万元/套。用于经腋窝入路腔镜甲状腺手术，用于术中手术野的牵拉、暴露，方便手术操作。采用符合 YY/T02941-2016 标准中的M号钢材及符合 YY/T 0294.1-2016标准的05Cr17Ni4Cu4Nb 不锈钢材料。床梁锁紧块固定竖杆，竖杆与横杆可拆卸，持钩装置牵拉可微调。多种样式拉钩，带吸引接口，提供理想的手术视野和操作空间。匹配耐高温高压的器械盒。质保期两年，有完善的售后维修服务

招标现场需提供样品

7、支撑喉镜激光手术器械参数

控制价16万元。用于治疗喉部疾病，包括喉镜、喉镊、喉钩、喉管等。

材料：接触人体部位的材料应采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分应符合YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：不锈钢》标准的要求。表面应光滑、圆整、主体部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙 Ra 值为头部应不大于 0.2 um，其余部位表面粗糙Ra值为不大于0.8μm。各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 直 杯形头 | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,30°杯形头 | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头0° | 把 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头45° | 把 | 1 |  |
| 显微喉剪 | 直φ2*230mm | 把 | 1 |  |
| 显微喉刀 | 250mm | 把 | 1 | 镰状刀 |
| 显微喉针 | 250mm | 支 | 1 | 0° |
| 显微喉针 | 250mm | 支 | 1 | 45° |
| 手术刀柄 | 250mm | 只 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ2.5*250mm | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*250mm | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ4*250mm | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 配12度斜视喉镜 | 把 | 1 | 可调式 |
| 灯芯 |  | 把 | 1 |  |
| 支撑架 | 蜗轮传动 | 个 | 1 |  |
| 持针钳 | 2*230, | 把 | 1 |  |
| 打结器 | Φ3*220mm | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 大 | 支 | 1 | 小 |
| 灯芯 | 斜口 140MM | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*125MM | 支 | 1 |  |
| 喉镜 | 大 | 支 | 1 | 大 |
| 灯芯 | 斜口 140MM | 支 | 1 |  |
| 扁桃体吸引管 | φ3*125MM | 支 | 1 |  |
| 显微喉钳 | φ2×230mm 直 杯形头 | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉钳 | φ2×230mm,三角头0° | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉刀 | 250mm | 把 | 1 | 弯曲 |
| 显微喉勾 | 250mm | 支 | 1 | 弯曲 |
| 扁桃体吸引管 | φ3*250mm | 支 | 1 | 弯曲 |

招标现场需提供样品

8、单孔胸腔镜手术器械参数

控制价：45万元。用于胸腔镜微创手术。

吸引管：

管状形式 42cm 手柄式 微弯型 后端可旋转 配磨砂头 3个

管状形式 36cm 手柄式 微弯型 后端可旋转 配磨砂头3个

打结器：V型推结器3个

钛合金精细剪：34cm双关节 宽3.5mm 弯宽圆头 3个

钛合金止血钳：

36cm双关节DeBakey 无损伤齿 弧弯高15mm 有锁扣 3个

36cm双关节 DeBakey 无损伤齿 弧弯高 20mm 有锁扣3个

36cm双关节DeBakey无损伤齿 角弯高20mm 有锁扣 3个

钛合金海绵钳：

36cm双关节 弯 有槽头6mm 蛇形钳 5mm 杆径 弧高15mm 3个

淋巴结钳：

匙型 36cm双关节 头径8mm 5mm 杆径 弧高20mm 3个

医用镊：

22cm DeBakey 无损伤齿 直头 2.4mm 3个

海绵钳：

弯有齿型 36cm双关节 弯 有槽头10mm 5mm杆径3个

弯有齿型 42cm 双关节 弯 有槽头 10mm 5mm杆径3个

弯有齿型 36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇形钳 5mm 杆径 弧高 15mm 3个

弯有齿型 36cm 双关节 弯 有槽头8mm 香蕉钳 5mm杆径 3个

持针钳：

弯有齿型 34cm 双关节 弯头型 碳化钨合金钳口 5mm杆径3个

止血钳：

36cm 双关节DeBakey 无损伤齿 弧弯高 15mm 有锁扣 3个

36cm 双关节 DeBakey 无损伤齿 弧弯高20mm 有锁扣 3个

36cm 双关节 DeBakey 无损伤齿 角弯高20mm 有锁扣3个

36cm 双关节DeBakey 无损伤齿 角弯高25mm 有锁扣3个

36cm 双关节DeBakey 无损伤齿 角弯高 15mm 头110°有锁扣 3个

36cm 双关节DeBakey无损伤齿 弧弯高 15mm 双张开型 3个

精细剪：

34cm双关节 弯宽圆头 宽3.5mm 3个

招标现场需提供样品

9、胸腔镜手术器械参数

控制价：4万元。用于胸腔镜微创手术。

淋巴结钳：

匙型 36cm双关节 头径8mm 5mm 杆径 弧高 20mm 2个

海绵钳：

弯有齿型 36cm 双关节 弯 有槽头 10mm 5mm杆径 2个

弯有齿型 36cm双关节 弯 有槽头 6mm 蛇形钳 5mm杆径 弧高 15mm 2个

吸引管：

管状形式 36cm 手柄式 微弯型 后端可旋转 配磨砂头2个

止血钳：

36cm双关节eBakey 无损伤齿 弧弯高20mm 有锁扣 2个

36cm 双关节DeBakey 无损伤齿 角弯高25mm 有锁扣 2个

招标现场需提供样品

10、标准菌株一批参数

控制价：1250元/株。用于微生物室培养基、染液、鉴定、药敏等试剂的验收，检测系统的验证以及日常的质量控制。干粉、运送培养基保存等各类形式均可。单支包装。应包含如下标准菌株：ATCC25922 大肠埃希菌、ATCC25923 金黄色葡萄球菌、ATCC35218大肠埃希菌、ATCC29212粪肠球菌、ATCC700327 铅黄肠球菌、ATCC29213金黄色葡萄球菌、ATCC43300金黄色葡萄球菌、ATCC BAA-977 金黄色葡萄球菌、ATCC27853铜绿假单胞菌、ATCC49619肺炎链球菌、ATCC700323霍氏肠杆菌、ATCC12228表皮葡萄球菌、ATCC14053白色念珠菌、ATCC6258克柔念珠菌、ATCC34449葡萄牙念珠菌、ATCC700603肺炎克雷伯菌、ATCC19615化脓链球菌、ATCC49247 流感嗜血杆菌、ATCC14028鼠伤寒沙门菌、ATCC12022福氏志贺菌、龟分枝杆菌。提供溯源性报告，为三代以内标准菌株。确保菌株活性，能够大量传代。

11、氧气吸入器的技术参数

控制价：260元/个。用于急救、缺氧性疾病治疗保健吸氧等，具有减压、稳压和控制气体流量的作用。快速插头：应能适配医院治疗带、德标、国标、英标、日标、美标、欧标、北京航天、康城、澳标、法标等多种终端插头。适用气体：医用氧气，流量范围：1-15L/min，输入输出：0.4MPa-0.5Mpa，安全阀排气压力：0.17MPa±0.05Mpa，主体部分件100%黄铜加工并经镀铬处理，吸氧与雾化可一键切换。

招标现场需提供样品

12、浮标式氧气吸入器参数

控制价：260元/个。用于急救、缺氧性疾病治疗保健吸氧等，具有减压、稳压和控制气体流量的作用。应能适配临床氧气筒接口。适用气体：医用氧气，流量范围：1~15L/min，输入输出：0.4MPa~0.5Mpa，主体部分件100%黄铜加工并经镀铬处理，吸氧与雾化可一键切换。

招标现场需提供样品

13、负压吸引器参数

控制价：260元/个。用于医用中心吸引系统，辅助医疗单位作吸痰及分泌物用，主要在负压下工作。主体部分件黄铜加工并经镀铬处理。工作压力：0-0.1 Mpa。流量可调节。快速插头：应能适配医院治疗带、德标、国标、英标、日标、美标、欧标、北京航天、康城、澳标、法标等多种终端插头。吸引器与气源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧可靠，在最高工作压力下与接头连接不应有泄露现象。

招标现场需提供样品