1、抗人球蛋白试剂参数

所投产品需在省标目录内。用于如直接、间接抗人球蛋白试验，交叉配血。主要成分:抗人球蛋白试剂(抗lgG)、抗人球蛋白试剂(抗C3d)。规格:5ml\*2，抗lgG与抗C3d分别包装。有效期:≥12 个月。抗体类型:单克隆抗体。特异性:针对人免疫球蛋白IgG具有高特异性，不与lgM、lgA等其他免疫球蛋白发生交叉反应。灵敏度:能够检测到低浓度lgG抗体。稳定性:在2-8C条件下稳定。重复性:批内和批间差异≤5%。

招标现场必须提供样品。

2、乙型肝炎病毒核糖核酸参数

所投产品需在省标目录内。用于辅助诊断乙型肝炎病毒感染及其引起的疾病。乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV-RNA)检测采用PCR-荧光探针法,检测试剂盒需适用于ABI 7500仪器。需报出一个测试所需检测试剂、提取试剂、耗材(tip头、离心管、离心管架、八连管)、质控品等的全部价格。试剂启用前需提供试剂耗材完成性能验证，合格后采购使用。

招标现场必须提供样品。

3、A群轮状病毒、腺病毒、诺如病毒抗原检测试剂盒参数

所投产品需在省标目录内。用于定性检测粪便样本中的A群轮状病毒抗原、腺病毒抗原和诺如病毒抗原。检测方法为乳胶层析法。

招标现场必须提供样品。

4、医用胶原膜参数

所投产品需在省标目录内。用于神经外科特发性、糖尿病性、透析性周围神经病变患者周围神经减压术的非承力软硬组织缺损修复。长度20-50mm,宽度30-60mm，厚度0.5±0.2mm，片状,成分为I型胶原蛋白。亲水、可贴可缝。一次性无菌独立包装。

招标现场必须提供样品。

5、脱钙液参数

所投产品需在省标目录内。用于骨组织或钙化组织的脱钙处理。主要成分：硝酸。组织脱钙液脱钙≤5天。脱钙后不能对后期免疫组化和分子检测造成影响。

招标现场必须提供样品。

6、针灸模拟治疗用具参数

控制价：1万元/个。

用于针灸模型训练。尺寸:≥60cm，男女各一个，软质材料扎针，颜色可选，手臂可360°旋转。原厂质保:2年。

招标现场必须提供样品。