1、中空纤维膜式氧合器参数

所投产品需在省标目录内。用于体外循环手术期间代替心肺功能使用对静脉血液进行氧合、热交换及作为静脉血的储血瓶。材质要求：PVC。规格：儿童型、婴幼儿型、成人型。有热交换器、硬壳静脉血储存器和过滤器等组成。连续使用时间≥6个小时。预充量小，操作简便。一次性无菌包装。提供膜式氧合器配套支架。

| 参 数 规格 | 婴幼儿型 | 儿童型 |  | 成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静脉贮血器容积±10% | 2L | 3L |  | 4L |
| 最低安全液血面±10% | 200ml | 250ml |  | 300ml |
| 最大血流量≥(L/min) | 2.5 | 3.5 |  | 7 |
| 氧合膜面积≥ | 1m² | 1.2m² |  | 1.8m² |
| 有效热交换面积≥ | 0.2m² | 0.2m² |  | 0.2m² |
| 血气、热交换部分预充量≤ | 160ml | 190ml |  | 270ml |
| 静脉血入口尺寸(mm) | 9.5或6.3 | 12.7或9.5 |  | 12.7 |
| 动脉血出口尺寸(mm) | 9.5或6.3 | 9.5 |  | 9.5 |
| 静脉血库过滤孔径≤（um） | 40 | 40 | 40 |  |
| 限压阀正/负压安全值 | 正压≥5mmHg,负压≤-150mmHg |  |  |  |
| 热交换器进出水口尺寸(mm) | 12.7(汉森快速接头) |  |  |  |
| 进气口≥(mm) | 6.3 |  |  |  |

招标现场需提供样品

- 2、男科实验室耗材一批参数

- 所投产品需在省标目录内

| 名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 支原体分离培养药敏检测试剂盒 | 用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定， 半定量计数和药物敏感性实验 |
| 精子顶体酶活性检测试剂盒（底物酶法） | 用于精子顶体酶活性检测 |
| 精子（细胞）形态学快速染色液(Diff-Quik法） | 用于精子染色 |
| 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 用于门诊患者的早孕筛查 |
| 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 用于检测女性宫颈和男性尿道中衣原体 |

支原体分离培养药敏检测试剂盒

解脲人型支原体分离培养药敏检测试剂盒应采用微生物检验法，具备分离培养、鉴定、计数、药敏于一体的功能。单独包装。操作简单，显色鲜明，对比明显。敏感性、特异性：对解脲脲原体标准株ATCC33175和人型支原体标准株ATCC23114分离培养符合率为100%，药敏符合率≥90%。重复性：对解脲脲原体标准株ATCC33175和人型支原体标准株ATCC23114分离培养重复性为100%，药敏重复性≥90%。

精子顶体酶活性检测试剂盒（底物酶法）

适用于手工实验操作。精密度：批内精密度CV≤8%，批间精密度CV≤15%;特异性：3μmol/L酰胺酶干扰率不超过士15%;灵敏度：CV≤10%。

精子（细胞）形态学快速染色液（Diff-Quik法）

用于精液标本涂片的快速染色。可常温保存，性质稳定，保质期6个月以上。染色效果好，精子头体尾分别着色，其精子顶体区染成淡紫色，顶体后区染深紫色，中段与尾部染成淡蓝色或淡红色，背景色清晰，实验结果稳定。

人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）

方便于手工实验。重复性好，不同批次HCG试纸对同一标本显色一致。特异性高，抗干扰能力强。灵敏度高，最低检测下限不高于25U/L。

- 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法）

检测样品：生殖道拭子。临床应用：衣原体感染。检测阈值：4x1000 IFU/ml。检测原理：双抗体夹心法。

招标现场需提供样品

- 3、免疫组化试剂一批（10种）参数

- 所投产品需在省标目录内

| 名称 | 用途及要求 |
| --- | --- |
| C3c抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| C4c抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| C1q抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgM抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 1、新鲜组织免疫荧光抗体。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| 肺表面活性蛋白A （Surfactant Protein A ） 抗体试剂（免疫组织化学法） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |
| Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 1、用于免疫组化检测。2、按每毫升报价，规格报全。 |

招标现场需提供样品

4、全自动干式荧光免疫分析仪耗材一批参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏功能检测评估。需匹配巴迪泰A5000PLUS全自动干式荧光免疫分析仪。可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒（免于荧光干式定量法）、心肌肌钙蛋白I检测试剂盒、N-端脑利钠肽前体检测试剂盒。

招标现场需提供样品

5、一次性使用内窥镜活体取样针参数

所投产品需在省标目录内。用于内窥镜检查或治疗中的活检取样。取样针主要有内芯丝，针头，外管、三通、螺纹帽、手柄、抽吸器组成；针头规格（超薄壁）：19G、20G、22G，壁薄0.9mm、0.7mm ,针头长度:14mm,直径:1.8mm,有效长度:1200mm；一次性灭菌包装。

招标现场需提供样品

6、甲醇参数

用于血液流水线推片机日常仪器保养。遗传室染色体检验收货制片固定。病理切片的固定。

优级纯GR，甲醇含量大于等于99.7%，500ml。

招标现场需提供样品

7、细胞培养瓶参数

用于培养羊水细胞。PVC材质。200只/箱。.直角斜颈（正方斜口）。TC表面 PS（聚苯乙烯）。25c㎡，50ml透气盖培养瓶。培养基用量：5-7.5mL。

招标现场需提供样品

8、盖玻片参数

用于显微镜观察时覆盖标本。玻璃材质。24*50mm、24*40mm。适用于显微镜盖玻片，由超白浮法玻璃制成，颜色为白色透明，具备极佳的透光性和平整度，透光度≥90%，强化学耐久性。

招标现场需提供样品

9、ABD血型纸卡参数

用于患者血型初检，献血员血型复检。纸质板状，木质原浆压制。20人份/张。纸质洁白光滑，凝集结果易于观察。每组检测具有ABD三组凹圆，凹圆直径≥12mm，并有编号和记录结果。凹坑的表面上有防渗透膜层。

招标现场需提供样品

10、抗Rh（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）参数

所投产品需在省标目录内。用于检测Rh血型系统抗原(C、c、E、e)检测,广泛应用于临床输血、血型鉴定和疑难交叉配血筛选。主要组成:抗C、抗c、抗E、抗e各1瓶。规格:5mL*4。2-8℃冷藏,避免冷冻。有效期:≥12个月。抗Rh（IgM）抗体应仅与目标Rh抗原(如C、c、E、e等)发生反应,不与其他血型抗原(如ABO系统抗原)发生交叉反应。确保抗体为单克隆抗体,具有高度特异性。能够检测到低浓度的Rh抗原,确保在临床样本中的准确性。抗Rh(IgM)抗体的效价≥1:64。

招标现场需提供样品

11、脊髓神经刺激测试电极参数

所投产品需在省标目录内。脊髓神经电刺激主要用于治疗慢性顽固性神经源性疼痛：(1)带状疱疹后神经痛。(2)残肢痛、幻肢痛和脊髓损伤后疼痛。(3)复杂性局部痛综合征。（4)交感神经功能失调和周围血管性病变引起的顽固性疼痛。(5)范围较大的肩背痛、腰背痛和周围神经性疼痛。(6)臂丛神经撕脱伤后疼痛、腰丛神经撕脱伤后疼痛。规格：可放置于硬膜外腔，包括电极导线，导丝，针，钢丝。材质：导线、电极、穿刺针（不锈钢)。需配备一次性无菌体外神经刺激器。兼容多种程控模式：包括低频刺激模式、高频刺激模式、DTM 兼频刺激模式。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品

12、肝素涂层血管内覆膜支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于治疗血管直径参考范围4.0-7.5mm股浅动脉病变和治疗血管直径参考范围4.0-12mm髂动脉病变。规格：35系统：直径：5、6、7、8mm；长度：2.5、5、7.5、10、15cm；35系统：直径：9、10、11、13mm；长度：5、7.5、10、15cm；；18系统：直径：5、6、7、8mm；长度：2.5、5、7.5、10、15cm。EPTFE膜材质，钴铬合金骨架；直径5~13mm，长度2.5cm、5cm、7.5cm、10cm、15cm。CBAS肝素表面涂层。输送系统0.035英寸和0.018英寸，长度120cm。

招标现场需提供样品

13、一次性使用心脏停跳液灌注管路参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏体外循环手术中，心肌保护时使用。成人型主动脉根部灌注针头（直型、Y型、加长型）；儿童型主动脉根部灌注针头（直型、Y型）；左冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号；右冠状动脉灌注针头：大号、中号、小号。由灌注头、灌注头底座、不锈钢管、手柄、保护帽、接头、软管、不锈钢针芯、针芯底座、管夹、三通开关等组成。一次性无菌独立包装。

招标现场需提供样品