1、手部人工关节参数

- 所投产品需在省标目录内。用于人体掌指关节或指间关节缺损的置换。包括：严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，无法用常规假体置换、重建关节结构和功能者。类型：金属铰链式、球窝式。指骨部件符合YY0117.1标准规定的钛合金Ti6Al4V制造；衬垫由符合GB/T19701.2标准规定的2型超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制造。

- 招标现场需提供样品

2、全踝关节系统参数

所投产品需在省标目录内。用于保守治疗失败或保踝手术无效的踝关节炎病人，对于经多次保守治疗保踝手术（如踝上截骨术、关节镜下清创术）效果不佳，或关节破坏程度超出保踝技术纠正范围的患者，进行置换踝关节，达到有效的根治性治疗。包含胫骨假体、距骨假体和胫骨衬垫。适用于人体踝关节缺损的置换，包括严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形等。

胫骨部件：钛合金生物性假体，冠状位梯形压配；能够提供抗旋作用、初始固定作用，以及远期的生物骨整合固定效果。

胫骨衬垫：高交联超高分子量聚乙烯材质；衬垫提供6mm-10mm不同规格选择；衬垫有取出抓持孔。

距骨部件：外表面高抛光；非关节面下底面纯钛浆涂层提供远期生物固定效果。

- 招标现场需提供样品

3、注射用透明质酸钠参数

- 所投产品需在省标目录内。用于涵盖软组织填充、轮廓塑形、分层抗衰、深层补水、静态纹修复，分层精细化治疗，主要适用于眼周、口周细纹的改善；适用于苹果肌、法令纹的填充、太阳穴凹陷的填充改善；适用于鼻梁、下巴的塑形；复合型透明质酸钠针适用于全脸补水及干纹改善；适用于静态纹改善及全脸肌肤养护。含有0.3%的利多卡因，注射后可缓慢释放，提升全程舒适度。注射后无肿胀、过敏现象。

普通型透明质酸钠：用于全面部填充，满足浅、中、深不同层次的精细化填充，以达到面部复杂的轮廓塑性需求。规格：1.0ml/20mg，有单相无颗粒、双相小颗粒、双相中颗粒、双相大颗粒（800μm），维持时间8-12个月。

- 透明质酸钠小分子复合型：用于面部的真皮浅层注射，改善皮肤干燥、肤色暗沉。规格：2.0ml/24mg、3.0ml/36mg，有微交联（0.6%交联度）、非交联不同规格，维持时间≥6个月。

招标现场需提供样品

4、双腔抗核磁起搏器的技术参数

所投产品需在省标目录内。用于缓慢性心律失常患者，尤其适合高龄、有脑血管病发病风险高、需MRI检查等高风险人群。双腔抗核磁起搏器由混合电路、电池、连接头端、外壳（钛）、馈通电路组成，包装盒内含扭矩扳手。起搏器兼容3.0T核磁共振全身扫描。具备心室自动阈值管理功能。起搏器具备生理性算法，减少心室起搏。

招标现场需提供样品

- 5、血栓保护系统参数

- 所投产品需在省标目录内。用于导丝和血栓保护系统，以便在颈动脉，冠状动脉和隐静脉移植物中实施血栓成形术以及支架手术过程中容纳并取出血栓物质。用于直径在3.5-5.5mm的血管。非独立导丝系统。伞体材质：聚亚胺脂滤网膜。伞体网孔孔径≤110mm。360°金属浮动滤环,通用于3.5-5.5mm血管尺寸。导丝：0.014"。头端：放射显影的螺旋头端不超过3cm。长度：190-200cm、300-310cm。配件：可撕脱鞘，导丝扭控器，止血阀扩张工具。通过性：3.2F的通过外廓。一次性无菌独立包装。

- 招标现场需提供样品