1、一次性使用无菌阴道扩张器参数
所投产品需在省标目录内。用于扩张暴露阴道及宫颈，用于对子宫、阴道等进行内诊检查。规格：大号、中号、小号；轴转式 / 推拉式（由上叶、下叶、手柄组成）；医用级高分子材料（聚丙烯/聚苯乙烯等医用专用料），可全透明/半透明。无菌独立包装。
招标现场需提供样品

2、微创主动脉瓣手术推节器参数
所投产品需在省标目录内。用于保持器械重量平衡，避免长时间操作产生疲劳。带冲洗孔方便术后清洗腔内残留血液及组织液。鸭嘴开合操作简便用于夹线推结不滑脱。鸭嘴式，45°角度弯头，总长350MM±5mm 。
招标现场需提供样品

[bookmark: _GoBack]3、微创手术左房拉钩（整套）参数
所投产品需在省标目录内。用于不同术式及病变下的操作，调节杆可以调节瓣片仰俯角，便于暴露。无须外力自体固定，基座稳定。配备多组瓣片，有不带侧翼版和带侧翼版（小切口），双中开合版（机器人及全腔镜）。带有一根穿刺针，带有螺纹，可调节瓣片仰角，含万向调节模块，经胸固定可调整角度，无需外力锁死，三组瓣片尺寸31*30MM，34*40MM，34*50MM，机器人可折叠瓣片 60MM、40MM瓣片各 1个，夹持固定钳1把。
招标现场需提供样品

4、可吸收血管封合医用胶参数
所投产品需在省标目录内。用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血；用于主动脉人工血管置换术、动脉瘤切除术、冠状动脉旁路移植术、心脏瓣膜置换术、心脏移植术等手术项目。规格：2-4ml。粉剂溶解时间≤3min；破裂强度≥200mmHg；溶胀率≤自身重量的400%。
招标现场需提供样品

5、一次性使用组织闭合夹参数
[bookmark: OLE_LINK1]所投产品需在省标目录内。用于外科手术中结扎血管或闭合管状组织结构。纯钛；大、中、小号规格齐全；夹臂内侧横向和纵向防脱纹；与施夹钳配合顺畅，不脱钉，不滑脱，提供配套开放、腔镜、小切口等多手术场景的施夹钳。
招标现场需提供样品。

6、双绒编织人造血管参数
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]所投产品需在省标目录内。用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉。由含有牛胶原和甘油的双绒编织聚酯结构组成。规格齐全；条纹主体和分支均为褶皱结构；经γ射线辐射灭菌，一次性使用，有效期≥五年。四分叉型主体长度50cm，直径涵盖20-34mm；分支直径涵盖8-12mm；直行血管长度30cm，直径涵盖6-32mm。轴向拉伸强度≥300N；径向拉伸强度≥20N/mm。缝合处的拉伸强度≥300N，牵拉强度≥14.7N(最大负载)。反复穿刺后的剩余强度≥10N/mm。整体水渗透量≤5.0ml/min/㎠。
招标现场需提供样品

7、生物主动脉瓣膜系统（AR-TAVR反流）参数
所投产品需在省标目录内。用于经心脏团队评估后认为有症状，重度主动脉瓣反流，不适合进行常规外科手术置换瓣膜，年龄大于等于70岁的患者。配输送系统，适配临床主流瓣环尺寸；输送器270度可调弯，双重锚定；股动脉入路，自膨胀瓣膜；经导管生物瓣膜化学液体灭菌，经导管输送系统环氧乙烷灭菌，一次性使用；输送器手柄具有三种机制:调弯，旋转，释放，尺寸覆盖度主动脉瓣环直径主流尺寸。输送系统与主动脉介入心脏瓣膜须在同一注册证配套使用。
招标现场需提供样品

