1、红外热辐射治疗仪参数

1台，控制价5万元。用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。配置：主机1台、定距杆1根。卤素光源，光谱范围0.4um-1.4um，光功率≥750W。出光口平面中心处光功率密度≥2000mW/cm²（提供检验报告）；有效照射面积（距离出光口25cm时）≥2800cm²（提供检验报告）。治疗时间1~120min，步进1min，连续可调。电动升降调整。触摸屏控制，屏幕≥10英寸。治疗仪最大照射深度≥150mm。具备过热保护装置。具备防倾倒断电保护。具有治疗方案定义功能，治疗方案≥4种。设备使用年限≥6年。整机原厂质保5年。

2、短波紫外线治疗仪参数

1台，控制价3.2万元。杀菌、消炎、镇痛、促进愈合、可以用于急性咽炎、扁桃体炎引起的疼痛、充血的缓解治疗。.配置：主机1台、体表照射器1只、体腔照射器1只、直形导子1根、弯形导子1根、鼻光导子1根、移动台车1辆、防紫外辐射眼镜2副。紫外线辐射波峰值波长为253.7nm±3nm，体表照射器距离照射面距离1cm时，开机辐射强度15mw/cm2±20%，直光导距离照射面距离1mm时，紫外线辐射强度15mw/cm2±20%，鼻光导距离照射面距离1mm时，紫外线辐射强度4mw/cm2±20%；紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，①体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2300mm2；②体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；③体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；④体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2。治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置可调，开机默认治疗时间为10S.可在工作状态下进行复位。具有手动停止光输出功能；治疗结束时有语音提示功能；当用户治疗时间设置过量时（体腔照射超过20S或者体表照射超过60S），主机有声音提示报警；治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；紫外辅助强度的稳定性≤5%紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2；具备一键飞梭操控功能；液晶显示屏≥5寸。设备使用年限≥10年。整机原厂质保5年，每年提供一次院内现场培训。

3、脉冲磁治疗仪参数

2台，控制价3万元/台。用于软组织损伤及疼痛的辅助治疗，电振动按摩效应和局部热场治疗，可产生磁振热一体的综合治疗效果，对于深部炎症、软组织修复、骨性疾病及各种类型疼痛治疗效果。配置：主机1台、一类线圈2个、二类线圈2个、台车1台。彩色液晶触摸屏操作；线圈具备发热功能；通道数量≥2；具有软件控温和物理控温双重温度保护。磁场强度一类线圈：0-150mT、二类线圈：0-200mT，最大磁场强度一类线圈：≥100mT，二类线圈：≥110mT，磁场强度分级≥3级可调。电磁振动频率可调≥0.5-100Hz，磁场占空比可调≥1%-60%，双向生物感应电磁场刺激，线圈具备电磁振动功能，0-10mm振动幅度。磁、振、热三种能量同步输出。治疗线圈表面温度范围30-60℃。热效应温度档位≥5档可调。0-24小时治疗时间。可选择≥10种自定义治疗方案，且参数可独立设定并储存，参数设置包含治疗时间、温度、强度、振动频率、占空比。治疗线圈种类≥2。使用年限≥10年。整机原厂质保5年，设备出现故障后及时提供备用机，每年2次院内现场培训。

4、儿科中心用设备一批参数

数显恒温仪

1台，控制价400元。提供精确、稳定、均匀的恒温水浴环境，用于样品加热、恒温培养、浓缩、蒸馏、中药提取、试剂恒温等。控温范围：室温～100℃。±0.1℃～±0.5℃控温精度。LED数字显示。304不锈钢内胆。静电喷塑钢板外壳。电加热管/加热盘加热方式。超温报警，自动断电。设备使用年限≥6年。整机原厂质保5年。

0-6岁儿童心理发育量表工具箱

3套，控制价800元/套。筛查与诊断发育迟缓，判断孩子在大运动、精细动作、语言、适应能力、社交行为五大领域是否正常。10-6岁儿童神经心理发育量表工具箱1套。量表共有261个测查项目，测查儿童发育行为状况，评估其发育商程度，包含大运动、精细动作、语言、适应能力、社会行为五大能区，共28个月龄组，每个月龄组8-10个测查项目。主要测量儿童的智力年龄（MA）和发育商（DQ），工具箱须通过相关认可的检测机构出具的产品检测报告（检测内容≥8项）。原厂质保5年。

康复教具

10套，控制价1600元/套。通过认知训练工具、言语训练卡片和口部功能训练工具，训练患者的语言表达能力和注意力。康复教具1套。三色(红、黄、蓝)操作板共6片，三色分区，每种颜色各2枚，配套实木收纳盒；实木板材，白盒包装，木料为榉木、荷木等同等级环保实木。彩色实木圆片总计100粒，分5种色彩（红色、白色、绿色、蓝色、黄色），每种20粒，参考直径3cm；环保实木原料，OPP塑料袋封装。实木几何配对插板1套，含蓝色长方体、换色三角体、红色圆柱体三种几何体；板材采用实木加复合胶合板，几何体颜色不作强制固定要求。数字数棒10根，棒长随数字倍数递增，分段数量对应对应数值（例如：十根木棒，其尺寸与红棒相同，最短的一根为红色，代表“1”：第二根的长度是第一根的两倍-其中是红色一半是蓝色。第三根的长度是第一根的三倍，并且被平均分成三等分，颜色是红色和蓝色及红色交替。剩余的数棒也以同样的方式被平分成红蓝交替部分。数棒上的等份呈现出数棒所代表的数字。）；分段采用双色分区设计，配色不强制红蓝，环保密度板制作，白盒包装。含盖9格分隔木盒一个。1～9数字串珠每套配色可按行业通用色系，亚克力珠+金属穿丝，各配置10套，白盒包装。树叶形状、大树形状、花形状、马形状等木制底板一块，可与底板分离。原厂质保5年。

5、全自动身高体重仪参数

2台，控制价8000元/台。用于患者身高体重的测量，作为临床治疗中的一项数据。显示屏≥7英寸触摸屏支持视频/图片播放。语音功能中文普通话语音提示，音量可调，测量步骤引导与结果播报。身份识别支持手动输入、扫码（内置扫码装置）、身份证识别、人脸识别。全自动测量，可选手动/自动/遥控三种模式。数据输出身高、体重、BMI、理想体重、体型判断（偏瘦/正常/肥胖/超重）、日期时间等。打印系统内置热敏打印机，支持自定义页眉页脚，自动打印报告。数据存储本地存储≥2000条记录，支持U盘导出。控制系统智能系统，全自动智能自检系统。身高测量方式高精度超声波探头，可实现温度补偿。体重测量方式精密平衡梁式压力传感器称重。测量范围身高:20cm~210cm；体重:1kg~300kg。精确度身高:±0.5cm或±0.1cm；体重:±0.1kg。体型国际通用体质指数(BMI)。显示方式显示体型偏胖、正常、偏瘦。使用年限≥10年。连接系统需要连接医院内部网络。整机原厂质保5年。维修备用机设备出现故障后及时提供备用机。现场培训每年院内现场培训1次。

6、中频治疗仪参数

2台，控制价8000元/台。电脑中频治疗仪通过一定频率的电流可以引起舒适的震颤感和肌肉颤动，兴奋了主要传导触压觉的粗纤维，掩盖了细纤维和C纤维传导的痛觉，同时人体受到电刺激后神经系统还会释放一些具有镇痛效应的物质，如内啡肽，达到镇痛的作用。一定频率的电刺激也可以引起肌肉收缩，起到锻炼肌肉的作用，还具有改善血液循环，软化瘢痕、松解粘连等的作用。配置：主机1台、硅胶电极板7对、自粘电极板4对、绒布套1套、电极线8条、绑带1套、电源线1条、熔断器2个、转换线8条。规格尺寸：≥360×340×205mm。四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。中频载波波形：双向方波。调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。脉宽：50μs～500μs，允差±10％。中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。干扰电性能10.1、工作频率：4kHz，允差±10％，调制频率：0.125Hz，允差±10％，差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值，调幅度：0%、100%，允差±5％，差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。≥100个固定处方。中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。设备使用年限≥5年。整机原厂质保5年。维修备用机设备出现故障后及时提供备用机。现场培训每年院内现场培训至少1次。

7、立体动态干扰电治疗仪参数

1台，控制价4.8万元。立体动态干扰电治疗仪通过三维动态中频干扰电场，可深部渗透至肌肉、神经与组织，发挥镇痛、改善局部血液循环、缓解肌肉痉挛、促进组织修复、增强肌力等作用，广泛用于颈肩腰腿痛、神经损伤、慢性疼痛、盆底功能障碍及各类软组织损伤的康复治疗。配置：主机1台、吸附输出线4组、O1X2吸附碗(60mm)8个、大木浆棉(干扰电用)8个、电源线1根。通道4组通道（8吸附电极）；吸引压力吸附式电极，负压吸引压连续可调；吸引模式可负压吸附；输出波形输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；输出频率输出频率（基频）为1kHz～10kHz可调节；差频频率差频频率在0.1~200Hz可调；输出电流输出电流0mA～70mA范围内连续可调；治疗模式可形成三维立体动态干涉波；差频周期差频变化周期可调；差频变化范围差频变化范围可调，多种治疗模式可调；方案库功能具有方案库功能，实现对治疗方案进行管理；脱落报警功能治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零；安全保护包括但不限于过电流保护、过电压保护、断路保护等多重安全保护；使用年限≥6年。整机原厂质保5年。维修备用机设备出现故障后及时提供备用机。现场培训每年至少2次院内现场培训。

8、康复设备一批参数

多功能治疗仪

6台，控制价1500元/台。主要用于关节炎、肩周炎、颈椎病、坐骨神经痛、臂丛神经痛、手脚麻木、冻疮、湿疹、类风湿、肌纤维组织炎、软组织扭挫伤、腱鞘炎等多种疾病的治疗。配置：主机1台、效应带2条、电极片1对、电机线1根、增效液1瓶、增效垫2片。配备LED显示屏，按键操作灵活；2整机输入功率：≤60VA；频率：50Hz；具备定时功能；工作温度40℃~50℃可调，误差≤±3℃；整机中接触病人的工作件具备超温保护功能，工作面温度超过60℃时自动切断输出；设备使用年限≥6年。保修年限和范围整机原厂质保5年。维修备用机设备出现故障后及时提供备用机。现场培训每年院内现场培训2次。需报出配套耗材增效垫、增效液耗材价格。增效垫，独立铝箔真空密封避光包装，单片分装,多层复合医用无纺布，内置磁化提纯草本中药药芯；增效液，天然草本提取透皮助剂，无酒精过量刺激配方，容量≥260ml。

特定电磁波治疗器

14台，特定电磁波治疗器（立式双头）12台、特定电磁波治疗器（立式单头）2台，控制价800元/台。通过电磁波辐射产生热效应和生物效应，促进局部血液循环、缓解炎症和疼痛。计时方式：机械定时（0-60分钟）及常通。设备倾倒可自动断电。可根据需要设定时间。底座加重，自带滑轮及滑轮锁。光谱波长：2-25μm。辐射板直径：≥120mm。活动臂伸缩范围：≥0-550mm。活动臂提升范围：≥0-550mm。俯仰角：≥270°。转角：360°。使用年限≥5年。整机原厂质保5年。现场培训每年院内现场培训1次。