1、外周血栓抽吸导管参数
所投产品需在省标目录内。用于下肢动、静脉血栓栓塞性疾病的腔内微创治疗。
提供血栓抽吸泵2台，预算2000元/台。
提供设备配套的一次性收集罐，收集罐包含罐筒和防溢过滤器。
负压吸引泵提供持续稳定的-99±5kPa真空负压输出；操作简单，一键开关。可取出滤网设计，血栓收集可视化，实时把控失血量。
直径抽吸导管满足双丝编织结构，不易抽瘪形变，6段分级式设计；有弯头设计，直径4F-12F，长度50-145CM。带有分离器，铂钨合金材质。
直径抽吸导管直径12F-18F，长度≥77cm，满足大直径血管的血栓清除需求；导管头端为喇叭口设计并包含直头、弯头，与配套负压手柄或50ml注射器进行负压抽吸。
招标现场需提供样品

2、静脉封堵止血器参数
所投产品需在省标目录内。适用于股静脉穿刺患者进行穿刺部位的封堵止血。
由输送系统和10毫升注射器组成；
[bookmark: _Hlk240934189]输送系统包括球囊导管和内置插塞，球囊为6mm半顺应性球囊，插塞材料为PEG酯和PEG胺，≤30天完全水解吸收；
封堵要求：腔外封堵，腔内无任何残留；可以封堵6F-12F的鞘管，鞘管长度不超过12cm。
招标现场需提供样品

3、机械血栓切除系统参数
所投产品需在省标目录内。用于除心肺、冠状动脉和脑循环之外的静脉血管，经皮腔内切除新鲜血栓或血栓栓塞；可用于动脉血管中除心肺、冠状动脉和脑循环之外的血管内新鲜、亚急性和慢性阻塞中的血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化斑块的经皮腔内切除；适用于心肺、冠状动脉和大脑循环外部原生血管或支架安装血管、支架移植物或原生、人造旁支。
 旋转导管套装由导管及导丝、灭菌覆盖布组成；旋转导管直径6F、8F、10F,长度85cm、110cm、135cm。旋转速率：共轴钢制螺旋，产生40000至60000rpm(转/分钟)转速；
旋吸力：产生负压吸力≥5.8KPa(43.5mmHg)；
工作速度:导管一般每秒可通过1cm的闭塞段；
提供机械血栓切除动力装置2台，预算4000元/台。
招标现场需提供样品

4、一次性使用外周斑块切除装置参数
所投产品需在省标目录内。适用于外周血管系统的斑块切除。当与栓塞保护器配合使用时，可用于严重钙化的血管病变。不适用于冠脉、颈动脉、髂动脉或肾动脉。 
由一次性使用外周斑块切除导管和一次性使用切刀驱动器组成，其中驱动器含内部电源,不单独外接设备；
具备快速交换系统，兼容0.014”导丝，适配6F、7F外鞘；
双弯导管，工作长度为114cm-151cm，头端白色设计，全程不透射线；
可旋切血管直径2.0-7.0mm；
具备定向旋切功能；导管具备4层大功率逆螺旋驱动轴传递动力，带有HE高效刀头（有4个直角刀片）。
导管带有预先装载的远端冲洗工具。
招标现场需提供样品

5、人类KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变联合检测试剂盒(毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)切片样本中KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因的突变情况,用于结直肠癌的诊断、预后预测和用药指导。
可以检测KRAS 2、3和4号外显子；
可以检测NRAS 2和3号外显子；
可以检测BRAF 15号外显子V600E突变；
可以检测PIK3CA 20号外显子H1047R突变；
可以对结直肠癌进行分子分型，预测预后和指导用药；
采用片段分析技术，PCR-毛细管电泳的方法。
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
在50ng人基因组DNA 背景下，检测出KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA的致病性变异。
招标现场需提供样品

6、人CKIT和PDGFRA基因突变检测试剂盒（毛细管电泳法）参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)切片样本中CKIT和PDGFRA基因突变情况,用于胃肠道间质瘤的诊断、预测预后和靶向用药指导。
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
试剂技术方法：荧光PCR-毛细管电泳法。
可以检测cKIT 9、11、13、14、17和18号外显子。
可以检测PDGFRA 12、14和18号外显子。
适应症：胃肠道间质瘤患者。
招标现场需提供样品

7、肿瘤个体化化疗用药基因检测试剂盒 (毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于分析单个个体基因多态性对于化疗药物的敏感性，预测药物对患者的疗效和毒副作用，为临床医生制定安全有效的癌症个体化方案提供指导，显著提高治疗的有效性。
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
试剂技术方法：荧光PCR-毛细管电泳法。
可以检测5-氟尿嘧啶、卡培他滨、伊立替康、长春新碱、铂类药物、环磷酰胺、吉西他滨、紫杉醇等化疗药物的药物疗效和毒副作用。
适应症：肿瘤化疗患者。
招标现场需提供样品

8、安全用药相关基因检测试剂盒(毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人外周血提取DNA，通过多重荧光PCR-毛细管电泳法，对常见药物的代谢酶和作用靶点进行基因多态性的检测，为临床鉴别患者对药物的毒副作用和不良反应提供帮助。
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
试剂技术方法：荧光PCR-毛细管电泳法。
可以检测解热镇痛类的用药指导；可以进行抗感染和呼吸系统、消化系统类用药的相关检测；可以进行抗癫痫、注意缺陷障碍类相关方面用药检测；可以进行抗抑郁、降糖、心血管等方面的用药检测；可以进行阵痛、免疫抑制和止吐等方面的用药指导。
招标现场需提供样品

9、十一项心血管用药个体化解决方案 (毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人外周血提取DNA，通过多重荧光PCR-毛细管电泳法，对常见药物的代谢酶和作用靶点进行基因多态性的检测，为临床鉴别患者对药物的敏感性提供帮助。
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
试剂技术方法：荧光PCR-毛细管电泳法。
可以对氯吡格雷和法华林进行用药指导；可以进行降血压用药的相关检测；可以进行降血脂方面的相关检测；可以进行抗心绞痛、抗心律失常方面的用药检测；可以进行抗高同型半胱氨酸血症用药指导。
招标现场需提供样品

10、葡萄胎基因分型检测试剂盒（毛细管电泳法）参数
所投产品需在省标目录内。试剂盒可以通过检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)样本，对葡萄胎和非葡萄胎水肿性流产进行鉴别诊断，对完全性和部分性葡萄胎进行精准分子分型。  
适配于Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
荧光PCR-毛细管电泳法检测。
检测不低于15个位点。
招标现场需提供样品

11、人类SLCO1B1、ApoE和CYP2C19基因检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人全血样本DNA中SLCO1B1基因388A>G和521T>C位点、ApoE基因388T>C和526C>T位点、CYP2C19基因2（681G>A）、3（636G>A）和*17（-806C>T）位点的基因型。
组成：所检测基因试剂在同一试剂盒，无科研试验用及多个盒子组合检测等其他附属检测试剂盒
检测方法：PCR-荧光探针法
质控体系：试剂盒包含阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品，保证检测质量，具备UNG酶防污染系统，有效防止PCR产物污染，确保检测特异性
具有NMPA三类注册证，有效期≥8个月
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

12、EGFR/ALK/ROS1/MET/KRAS基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法）参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）患者福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本DNA、RNA中人类EGFR、KRAS、ALK、ROS1基因突变和MET基因14号外显子跳跃突变。
检测方法：多重荧光PCR法。
检测限：对FFPE DNA 样本中含有 1~5%的基因突变和 60~600 ng FFPE RNA 样本均可准确检出；CV≤5%。
伴随诊断：可以用于盐酸厄洛替尼片、甲磺酸奥希替尼片、克唑替尼、谷美替尼片、盐酸特泊替尼、枸橼酸戈来雷塞片、格索雷塞、塞普替尼的伴随诊断试剂。
试剂盒内五种基因均需获得三类医疗器械注册证。保质期：≥6个月。
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

13、PD-L1宫颈癌伴随诊断检测试剂套装参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测中性福尔马林固定、石蜡包埋(FFPE)的宫颈癌组织中的程序性死亡配体-1(以下简称PD-L1)蛋白表达水平。
配套设备：全自动免疫组化染色系统，型号：BenchMark ULTRA。
具有NMPA三类证。
用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性且PD-L1表达阳性
(CPS≥1)的宫颈癌患者使用赛帕利单抗注射液(重组全人源抗PD-1单
克隆抗体)治疗的伴随诊断。
招标现场需提供样品

14、BXTM检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定量联合检测人血清中羟脯氨酸和唾液酸。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。
精密度:批内变异系数≤10%，批间变异系数≤10%。
线性:血清中唾液酸、羟脯氨酸含量在15U/mL~ 300 U/mL范围内时，剂量-反应曲线的相关系数(r)应不低于0.98。
检测范围及最低检测值:最低检测值15U/mL，检测范围为15U/mL~300U/mL。
特异性:溶血标本血红蛋白浓度≤5g/L、黄疸标本胆红素≤684μmol/L、脂血标本甘油三酯≤12mmol/L，胆固醇≤15mmol/L不影响测定。
保存温度：2-30℃。
质保期≥12个月，具有NMPA三类证。
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

15、术中冰冻免疫组化试剂参数
所投产品需在省标目录内。确定病变性质快速判断病变是肿瘤还是非肿瘤、良性还是恶性，帮助医生决定手术方案。评估肿瘤扩散情况了解恶性肿瘤是否浸润相邻组织、有无区域淋巴结转移，指导手术范围的调整。确定手术切缘是否干净检查肿瘤切除部位的切缘是否有残留肿瘤组织，避免术后复发。若切缘阳性，需进一步扩大切除范围。确认切除的组织辅助识别甲状旁腺、输卵管、输精管等重要组织，避免误切导致术后并发症。
一步法染色，无需二抗孵育，且整个染色流程20分钟内完成。
术中冰冻免疫组化试剂包括以下试剂。
	序号
	试剂名称
	规格

	1
	细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	2
	CD56抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	3
	p63抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	4
	Calponin抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	5
	甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	6
	细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	7
	Ki-67抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	8
	CD45抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	9
	细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	10
	S100抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	11
	synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）

	12
	嗜铬粒蛋白A（Chromogranin A）抗体试剂（免疫组织化学）
	1.5ml，3ml（手染）


招标现场需提供样品

16、乳腺癌HER-2/neu（17q12）/TOP2A（17q21）/CSP17多色检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。精准判定HER-2状态，指导靶向治疗，解决IHC 2+“灰区”无法确诊的问题，明确是否可用曲妥珠单抗、帕妥珠单抗、吡咯替尼等抗HER-2药物。同步评估TOP2A，优化化疗方案选择，TOP2A异常可预测蒽环类药物疗效，为化疗方案强度、药物组合提供依据。更准确判断预后，指导随访与强化治疗HER-2扩增伴TOP2A异常，用CSP17内参校正，避免单纯信号增多造成的假阳性。
配套StatSpin S500-24原位杂交仪。
检测方法：荧光原位杂交法。
主要组成：GSP HER-2,GSP TOP2A、CSP17探针和DAPI复染剂。用于石蜡包埋的组织样本切片，同时完成HER-2、TOP2A及17号染色体检测，无需多次实验。
兼顾靶向与化疗指导，既判断HER-2靶向用药指征，又同步评估TOP2A异常以预测蒽环类化疗敏感性。
杂交时间2-16小时。
储存条件：-20±5°C避光干燥保存。
具备NMPA三类注册证。
招标现场需提供样品

17、人CDO1和HOXA9基因甲基化检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人血浆游离DNA中CDO1和HOXA9基因的甲基化水平，用于临床上对疑似卵巢癌患者的辅助诊断。
检测方法：PCR-荧光探针法
质量控制：检测试剂盒内含阴阳性对照，用于控制检测全流程，保证检测质量
储存条件：-20℃±5℃密封储存
具有NMPA三类注册证
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

18、子宫内膜癌基因甲基化检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于子宫内膜癌风险增加人群和高风险人群的筛查以及临床疑似子宫内膜癌患者的辅助诊断。可以满足提高子宫内膜癌早期诊断率、降低子宫内膜癌死亡率的临床需求。
检测方法：PCR-荧光探针法
质量控制：检测试剂盒内含阴阳性对照，用于控制检测全流程，保证检测质量
储存条件：可于-20℃±5℃密封储存
管理类别：具有NMPA三类注册证
样本类型：宫腔脱落细胞，需配备子宫内膜取样器。
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

19、EBER套染试剂盒（机载型）参数
所投产品需在省标目录内。通过原位杂交（ISH）法检测福尔马林固定石蜡包埋的组织切片中表达的E-B病毒编码的RNA (EBER)，以及配合实现淋巴瘤的套染功能，将CD3和CD20等标志物同时表达在一张玻片上，帮助诊断大夫鉴别诊断淋巴瘤。
拥有配套染色架的试剂装载卡扣装置，实现EBER以及配套CD3和CD20等套染的全自动染色。
具有NMPA备案证。
配套罗氏BenchMark ULTRA全自动免疫组化染色系统。
招标现场需提供样品

20、六项呼吸道病原菌核酸检测试剂参数
所投产品需在省标目录内。用于具有下呼吸道细菌感染症状的门急诊或住院患者、以及相关的密切接触者。检测结果可用于下呼吸道细菌感染的辅助诊断。
检测类别：用于体外定性检测人痰液样本中的肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌等六种呼吸道病原菌。
检测方法：PCR法。
样本要求：痰液样本
质控体系：试剂盒包含阴阳控，无需单独加内标质控品，保证检测质量。
具有NMPA三类注册证
有效期≥8个月
配套宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。
招标现场需提供样品

21、细胞块制备试剂参数
所投产品需在省标目录内。用于宫颈脱落细胞、尿液、痰液、胸腹水、脑髓液等采集到的微标本、体液标本制作细胞块。临床上用于病理检测前的样本处理。
配套博科BH-16CR医用离心机。
试剂固定剂含量≤10％
适用标本：宫颈脱落细胞、尿液、痰液、胸腹水、脑髓液等
与专用包埋盒同一包装。包埋盒的上盖与底部，应联接，不易掉落;上盖应能与底部完整契合，盖合后，应为平面无异常边缘或凸起。
招标现场需提供样品

22、血液感染病原菌检测试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于检测人血液样本中的细菌和耐药基因。
配套新弈Chip Reader R1生物芯片分析仪。
检测靶标：至少包括铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、念珠菌、肠球菌、链球菌；
试剂组分：包含反应液、内对照、阴性质控品、阳性质控品、超纯水，其中反应液包含必需的dNTP、缓冲液、酶、引物、探针；
生物安全风险控制：样本液滴生成、PCR扩增、读取等检测过程全密封，无需封膜、无需额外转移液滴，避免操作误差；
全自动操作一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、7色荧光通道检测分析，无需另配PCR扩增仪，无需定制荧光检测通道；
检测通道：至少适配FAM、VIC、ROX、CY5、CY5.5、A425、Cy7等荧光检测通道；
具有NMPA三类注册证。
招标现场需提供样品

23、真菌液基制片荧光染色试剂盒参数
所投产品需在省标目录内。用于人体脱落细胞、微生物形态观察前样本预处理；用于血液、痰液、肺泡灌洗液等体液、分泌物样本的真菌形态学镜检。 
液基富集浓缩，降低漏检。
一体化试剂：样本处理、制片仓、荧光染色液，可批量上机。
标本独立处理，防止标本交叉污染。
适配多类型临床标本：支气管肺泡灌洗液、痰液、阴道分泌物、尿液、皮屑等体液与脱落标本；
具有NMPA注册证
招标现场需提供样品

24、FOLR1卵巢癌伴随诊断检测试剂套装参数
所投产品需在省标目录内。用于定性检测经福尔马林固定石蜡包埋的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌组织样本中叶酸受体a(FOLR1)蛋白。该检测试剂能够辅助识别可接受ELAHERE(索米妥昔单抗)治疗的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者，用于既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性且PD-L1表达阳性(CPS≥1)的宫颈癌患者使用赛帕利单抗注射液(重组全人源抗PD-1单克隆抗体)治疗的伴随诊断。
配套罗氏BenchMark ULTRA全自动免疫组化染色系统。
具备NMPA三类注册证。
适用于福尔马林固定的石蜡包埋样本。
试剂瓶为自带卡扣和注册码的抗体填充瓶，辅助实现全自动运行，符合质控要求，保证染色质量。
FOLR1卵巢癌伴随诊断检测试剂套装包括FOLR1(FOLR1-2.1)抗体检测试剂(免疫组织化学法)，50测试/盒；DAB显色试剂，250测试/盒；返蓝染色液，25ML；鼠单克隆阴性质控抗体，250测试/盒。
招标现场需提供样品

25、肾穿免疫荧光抗体试剂一批参数
所投产品需在省标目录内。用于新鲜肾脏组织的荧光检测，更明确的进行肾脏膜性肾病的分型以及明确进行肾病的诊断。
抗体为浓缩型试剂，按照说明书比例稀释使用，适用于肾穿刺组织（新鲜组织）免疫荧光一步法染色。
肾穿免疫荧光抗体试剂一批包括kappa抗体试剂（免疫组织化学-FITC）、lambda抗体试剂（免疫组织化学）、IgG1抗体试剂（免疫组织化学）、IgG2抗体试剂（免疫组织化学）、IgG3抗体试剂（免疫组织化学）、IgG4抗体试剂（免疫组织化学）。
招标现场需提供样品

26、白介素6、抗缪勒管激素试剂参数
所投产品需在省标目录内。该批试剂盒用于体外定量检测人血清中的白介素-6、抗缪勒管激素的含量。
100测试/盒。匹配罗氏cobas 8000 e 801全自动发光免疫流水线设备。
包含2种试剂盒：白介素6检测试剂盒（电化学发光法）、抗缪勒管激素检测试剂盒（电化学发光法）。
招标现场需提供样品

27、人工生物心脏瓣膜参数
所投产品需在省标目录内。用于替代患者病变的心脏瓣膜，产品适应症包括主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣等心脏瓣膜病。
主动脉瓣：19,21,23,25,27,29；
房室瓣：25,27,29,31,33,35；
外廓高度：主动脉瓣12mm-17mm;房室瓣：15mm-20mm；
组织环直径：主动脉瓣19mm-29mm;房室瓣：25mm-35mm。
分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。
一次性无菌包装。缝合强度：缝合强度＞33N，货架有效期≥3年。
瓣叶材料为牛心包片；瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金；缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。
招标现场需提供样品

28、造口袋参数
所投产品需在省标目录内。用于造口水肿及肥胖患者术后肠造口的治疗和护理。
包括二件式微凸底盘、二件式深凸底盘、二件式平面造口底盘、底盘适配的造口袋、防漏圈。
二件式造口底盘：长时间佩戴对皮肤无刺激,底盘顺应性好，曲面网状结构、卡扣式、能适配腰带使用。①微凸底盘：凸度≥6mm；可剪孔径15-53mm，卡环直径70mm。②深凸底盘：凸度≥9mm；可剪孔径15-53mm，卡环直径70mm。③平面底盘：底盘边缘有弧度，可满足腹部隆起造口患者使用，可剪孔径10-65mm，卡环直径70mm。
二件式造口袋：容积≥480ml，带锁环，机械锁扣，环形过滤碳片,适配卡环直径70mm的造口底盘，可单手轻柔扣合。
造口防漏圈：双层黏胶。①平面：厚度2-3mm，内径为25-30mm。②凸面：中心孔周围厚度大于边缘厚度，能辅助纠正黏膜高度，中心孔周围厚度≥8mm。
招标现场需提供样品

29、透析用留置针参数
所投产品需在省标目录内。用于血液透析治疗时，动静脉内瘘穿刺使用；能显著减少血管内膜损伤，降低血肿、狭窄风险，延长内瘘寿命，特别适合新建内瘘、血管条件差及躁动患者。
由导管组件（导管、导管座、固定翼）、针管组件（针管、安全夹、针座）和保护套组成。
防针刺装置，配备一体式安全夹，拔针后能自动覆盖针尖以防针刺伤。
防反流结构配置，带有血液防回流装置，拔针后能自动关闭防止血液暴露。
规格16G，长度25mm-32mm。
物理性能：导管应具有良好的柔韧性和抗打折性能，针尖应锋利，穿刺顺畅，各组件连接牢固，无脱落风险。
符合GB/T 16886系列标准要求，无细胞毒性、无致敏、无刺激反应。
招标现场需提供样品

30、铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架系统参数
[bookmark: _GoBack]所投产品需在省标目录内。可改善冠状动脉内腔直径，适用于因分散的原发性自然冠状动脉病变而引发缺血性心脏疾病症状的患者。
组成：由预装的药物支架和快速交换型递送系统组成。
药物支架系统包括冲洗针附件、金属支架、药物涂层，金属支架由合金制成，涂层由药物和可降解聚合物制成，药物为依维莫司。
输送系统由海波管、导管和球囊等组成，导管有亲水涂层，需要环氧乙烷灭菌，球囊为带有两个不透射线标的球囊，输送系统有效长度：≥144 cm，输送系统端口：膨胀管腔的单个入口。
支架直径在2.25-4.0mm；长度8—38mm；支架梁厚度≤85μm。
招标现场需提供样品

